## InformazioniGenerali
CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI PER GENOMICA E PATOLOGIA MOLECOLARE SUDDIVISA IN LOTTI (ESTRAZIONE ACIDI NUCLEICI, CONTROLLO QUALITÀ, PREPARAZIONE LIBRERIE, SEQUENZIAMENTO NGS E SANGER)
Ditta
Tecnologie proposte
Produttore
Modello
Anno di immissione sul mercato del modello proposto
Righe da ripetere in relazione alle tecnologie offerte

## Requisiti Indispensabili-Lotto4
Rif. CSA -Allegato A | Sezione A - REQUISITI INDISPENSABILI (pena l’esclusione) | Risposta al quesito ( SI/NO) | Riferimento (pag. ) Manuale d'uso o IFU | Sì
No
| Piattaforma di liquid handling configurata per la preparazione di librerie NGS in automazione compatibile con varie tetecnologie di sequenziamento |  |  | N.A.
Sistema flessibile in grado di gestire all’interno della stessa seduta un numero variabile di campioni variabile da 1 a 48
Sistema equipaggiato con almeno 8 canali individuali, range di volumi almeno 1.0µl- 1000µl, in grado di calzare puntali monouso di diversa misura
Canali indipendenti con movimentazione liquidi basata sul principio dello spostamento d’aria, che non prevedano l’utilizzo di liquidi di sistema, tubi e/o valvole
Sistema automatizzato di movimentazione di piastre e coperchi integrato a bordo.
Lettore barcode integrato per gestire la tracciabilità di piastre, provette, vaschette di reagente e rack di puntali
Piano di lavoro compatto, equivalente ad almeno 25 posizioni piastra equivalenti e fornito di tutti gli accessori necessari per esecuzione in automazione dei protocolli di interesse
Almeno 2 shaker riscaldati range di temperature 30°C a +105°C dei quali almeno uno con adattatore per piastre MIDI da 96 pozzetti e volume di lavoro da 0.8ml
Almeno 2 elementi Pèltier automatici e controllati via software, range di temperature 4°C- 70°C, uno per la conservazione a temperatura controllata di piastre PCR da 96 pozzetti ed uno per la conservazione fino a 24 provette formato Eppendorf/ Sarstedt da 1.5-2.0ml
1 termociclatore da 96 pozzetti automatizzato integrato a bordo e pipettabile con i canali di pipettamento
Lampada UV per la decontaminazione automatizzata del piano di lavoro e set di pannelli a chiusura completa per la protezione del campione e dell’operatore
1 postazione magnetica per la purificazione di librerie in formato piastra da 96 pozzetti
Software gestionale in grado gestire tutta l’attività delle TS
Fluorimetro integrato a bordo controllato via hardware e software per la quantificazione dei campioni/librerie e la normalizzazione completamente automatizzata
Pipeline analitiche come specificate di seguito già disponibili, preinstallate sulla TS e già operative in strutture del territorio nazionale in uso presso il laboratorio: (SOPHiA DDM™ Dx HRD Solution, SOPHiA DDM™ Dx Hereditary Cancer Solution, SOPHiA DDM™ Hereditary Cancer Solution (HCS) v2.0, SOPHiA DDM™ for Measurable Residual Disease (MRD), SOPHiA DDM™ Dx Myeloid Solution, SOPHiA DDM™ Custom Solution, SOPHiA DDM™ Community CLL Clonality Solution, SOPHiA DDM™ Homologous Recombination Solution (HRS) for Liquid Biopsy, SOPHiA DDM™ Extended Homologous Recombination Solution (ExtHRS) for Liquid Biopsy, Devyser BRCA NGS)
DIRETTIVE E NORME
4 | Dispositivi e reagenti conformi alla Direttiva CE 98/79 e/o 2017/746
4 | Dispositivi conformi rispondenti alle Norme Tecniche CEI EN 61010-1
ASSISTENZA POST VENDITA
17 | Illimitati interventi su chiamata.
17 | Parti di ricambio/consumo inclusi
17 | Tempo massimo di ripristino funzionalità (risoluzione guasto o disponibilità apparecchiatura sostitutiva già pronta all'uso) dalla chiamata non superiore a 120 ore solari esclusi domeniche e festivi
17 | I tempi di risoluzione, sopra indicati, includono anche eventuali software se forniti
17 | Manutenzioni preventive incluse, secondo modalità e frequenza previste dal fabbricante. Invio da parte della ditta del calendario delle manutenzioni preventive già all’inizio dell’anno solare
6.6 | La Ditta Aggiudicataria dovrà rendersi disponibile a fornire alla Azienda Sanitaria tutte le informazioni tecniche necessarie per effettuare attività manutentive per consentire un primo intervento alla Ingegneria Clinica fornendo anche i manuali di service post aggiudicazione se richiesto
COMPRESI NELLA FORNITURA
6 | Dispositivi nuovi di fabbrica e comprensivi di tutti gli accessori e/o moduli hardware e software necessari al funzionamento
Supporto scientifico e metodologico per il personale delle Aziende.
Collegamento bidirezionale con il Sistema Informativo di Laboratorio (LIS)
Il sistema offerto deve garantire tracciabilità delle informazioni relative ai test eseguiti, in particolare trasmettere id campione per ogni reattivi e materiale di consumo utilizzato il n° di lotto e tutte le informarmazioni che il sistema consenta di trasmettere
6.7 | Fornitura di gruppi di alimentazione tampone (UPS) se necessario in assenza di batteria integrata nella TS
Fornitura di tutti i reagenti pronti all’uso per le colorazioni richieste, materiali di consumo, controlli di qualità interni ove previsti, accessori e componenti dedicati, necessari a garantire il corretto e completo funzionamento delle apparecchiature durante l’intero periodo di collaudo e fino alla decorrenza del contratto di service, senza necessità di ulteriori forniture aggiuntive da parte dell’Azienda.
6.8 | A titolo gratuito, tutti i reagenti, controlli di qualità, calibratori, materiale di consumo, gli accessori, stampanti compresi i toner e le cartucce delle stampanti, ecc. necessari per la corretta e completa messa in funzione dei dispositivi, nulla escluso, compreso il trasporto, la consegna al piano e l’installazione.
6.9 | Fornire, senza oneri aggiuntivi, tutto il materiale necessario allo svolgimento delle attività di verifica e allineamento delle metodiche, in conformità ai requisiti della norma ISO 15189, nei casi di introduzione di nuove tecnologie sanitarie (TS), aggiornamenti tecnologici o dismissione delle tecnologie in uso.
6.10 | Prevedere l’eventuale sostituzione (aggiornamento tecnologico), senza oneri aggiuntivi, di una o più TS con modelli almeno equivalenti a quelli previsti in sede di gara
6.11 | Prevedere l’eventuale fornitura, alle medesime condizioni di aggiudicazione, di ulteriori TS, nel caso in cui si verifichino aumenti di attività e/o nel caso in cui la dotazione fornita non risulti sufficiente ai carichi di lavoro;
6.12 | In fase di sostituzione e/o ritiro delle TS installate compresa ,la cessazione del contratto a qualsiasi titolo, si richiede che i dati presenti all’interno delle TS stesse (anagrafe pazienti, analisi, grafici) sia singoli che aggregati siano: - resi disponibile alla Azienda Sanitaria in un formato facilmente importabili in altri sistemi - eliminati delle TS stesse prima del ritiro della TS documentandolo con apposita certificazione che deve essere approvata dall’Azienda Sanitaria;
6.13 | In fase di riallocazione delle TS, la Ditta Aggiudicataria dovrà farsi carico di ogni onere relativo al trasferimento nulla escluso, comprensiva l’eventuale ri-calibrazione della TS o qualsiasi altra attività affinchè la TS sia nuovamente utilizzabile a regola d’arte
6.14 | Nel caso di fornitura di materiale che necessita di smaltimento (filtri, bombole … ecc) prevedere il ritiro di suddetto materiale, ricordando che tale ritiro è compreso nella fornitura ed è a carico della Ditta Aggiudicataria. Siano comprese nel ritiro anche i reagenti scaduti e non utilizzati forniti in maniera non idonea dalla ditta Aggiudicataria (la differenza tra tempo di consegna del reattivo e la sua scadenza deve essere sempre maggiore di 90 giorni).
6.15 | Prevedere corsi di formazione iniziali all’uso dei dispositivi, ulteriori corsi di approfondimento sia al personale sanitario che al personale dell’ingegneria clinica e la formazione di nuovi operatori durante il corso della fornitura, senza oneri aggiuntivi

## Documentazione da Allegare
Rif. CSA | Documentazione da allegare suddivisa per specifica cartella | Nome Allegato
6.1 | Allegare il documento di certificazione IVDR-MDR in corso di validità (pena di esclusione) delle singole TS, esplicitando la classe di rischio coerentemente con la destinazione d’uso individuata, specificando eventuali limitazioni d’uso comprensivo dei software annessi. Laddove per una casistica particolare una TS o un software/hardware non fossero certificati in conformità alla normativa vigente, si richiede la motivazione della non avvenuta certificazione; Per le TS certificate secondo la IVDD, si richiede di fornire la documentazione attestante il regolamento 2024/1860 in materie delle disposizioni transitorie degli IVD. | B_Certificazioni
6.2 | Allegare la documentazione di gestione della sicurezza informatica, tipo MDS2 o equivalente. In conformità al quadro normativo vigente in materia di dispositivi medici – Medical Devices Regulation (MDR 2017/745, 2017/746) e alla MDCG 2019-16 “Guidance on Cybersecurity for Medical Devices”, In particolare, in riferimento alla MDCG 2019-16 Rev. 1 e s.m.i. Si precisa che dovranno essere incluse le informazioni relative le misure di cybersecurity garantite; la gestione della sicurezza delle reti e delle comunicazioni e la documentazione di riferimento a disposizione degli operatori sanitari e la relativa modalità di mantenimento durante l’intero ciclo di vita del dispositivo | E_Cybersecurity
6.3 | Allegare per tutte le TS offerte la documentazione valida relativa alle specifiche tecniche per l’integrazione con il Sistema Informativo di Laboratorio comprese le impostazioni che devono essere effettuate sulla TS per la attivazione. Tale documentazione dovrà essere mantenuta e aggiornata per tutto il periodo della fornitura da parte della Ditta Aggiudicataria. Resta inteso che le informazioni potranno essere utilizzate ed applicate dai Servizi di Ingegneria Clinica delle Aziende Sanitarie; | F_Integrazione LIS
6.5 | In merito alla “The European Green Deal” in relazione alle TS offerte, si chiede di evidenziare in allegato le politiche che la ditta Partecipante ha attivato e/o è in corso di attivazione, fornendo elementi che attestino le azioni intraprese e i risultati che si vogliono conseguire | H_Green Deal