## Valutazione tecnica
A | REQUISITI QUALITA' TECNICA - Specificare quanto di seguito richiesto | P. max | Descrizione sintetica | Riferimento (pag. ) Manuale d'uso o IFU o allegati
1 | Grado di flessibilità della apparecchiatura, preferibilmente in ragione della possibilità di effettuare differenti procedure terapeutiche oltre la fotoaferesi on line. | 8
2 | Presenza di raccordi preferibilmente differenti per anticoagulante e per soluzione fisiologica, per prevenirne lo scambio | 5
3 | Dichiarare la durata massima delle lampade dell’irraggiatore (ore). | 3
4 | Facilità di sostituzione del gruppo lampade UV. Descrivere la modalità, chi effettua e/o chi può effettuare la sostituzione e la tempistica dell’intervento (Verrà dato maggior punteggio di 3 punti all'offerta che preveda la possibilità di sostituzione della lampada da parte di personale clinico, 2 punti a personale tecnico interno della SA, e 0 punti per intervento da parte del personale della Ditta aggiudicataria | 3
5 | Interfacciamento preferibilmente bidirezionale con il software gestionale in uso presso il servizio (Eliot). Modalità di trasferimento dei dati. Tipologia dei dati importabili. | 9
6 | Presenza di filtri antimicrobici sulle vie di accesso dei liquidi al circuito | 5
7 | Da valutare il volume di extracorporea del circuito, (considerare un paziente di sesso maschile, peso 70 Kg, Ematocrito del 39%). Si preferirà l’apparecchio con il minor volume di extracorporea | 6
8 | Prestazione del sistema valutato in base alla percentuale media di MNC ricavato da letteratura scientifica. | 5
9 | Prestazione del sistema valutato in base alla contaminazione piastrinica. Dati ricavati dalla letteratura scientifica (allegare) | 6
10 | Ago preassemblato nel kit, per ridurre rischi di inquinamento, con eventuale possibilità di sostituzione in caso di errata venipuntura | 5
11 | Facile trasportabilità per eventuale utilizzo al letto del paziente. | 6
12 | Possibilità di campionamento durante i vari step della procedura. | 8
13 | Evidenza di studi Nazionali ed internazionali sull’efficacia terapeutica del sistema oggetto della gara da valutare sulle 15 pubblicazione più significative. | 3
14 | Range di flusso di prelievo minimo di 10 ml | 1
15 | Manutenzione: tempi e modalità di assistenza migliorativi (reperibilità, assistenza da remoto...) e fornitura di muletto. | 6
16 | Certificazione di parità di genere - ex ’art. 46-bis Codice delle pari opportunità tra uomo e donna D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 | 1