## InformazioniGenerali
SISTEMI PER ESECUZIONE DI PROCEDURE DI FOTOAFERESI ON LINE, OCCORRENTE AI SERVIZI TRASFUSIONALI DELLE AZIENDE SANITARIE ADERENTI ALL’AREA AVEN
Ditta
Strumento proposto - Produttore - Modello
Anno di immissione sul mercato del modello proposto
CND
Repertorio
UDI

## Requisiti Indispensabili
Sezione A - REQUISITI INDISPENSABILI (pena l’esclusione) | Risposta al quesito ( SI/NO) | Riferimento (pag. ) Manuale d'uso o IFU
Separatore cellulare funzionante mediante centrifugazione per procedure di aferesi a flusso continuo
Indispensabile la possibilità di programma dedicato alla procedura di FOTOAFERESI ON LINE
Dispositivo di irraggiamento validato e convalidato per l’utilizzo con il separatore proposto. La fase di irraggiamento deve poter essere gestita dal software del separatore stesso, senza la necessità di recarsi sotto cappa a flusso laminare.
Il circuito monouso dovrà essere ad ago singolo o doppio, eventualmente modificabile nel corso della procedura, e completo di tutto quanto necessario per l’esecuzione dell’intera procedura (raccolta, irraggiamento, infusione).
Sistema di protezione dell’ago.
L’intera procedura dovrà essere gestita dal separatore inclusa la reinfusione via pompa dal kit del separatore al paziente.
Visualizzazione di tutti i parametri della procedura quali: flussi di portata, volumi dei liquidi collegati.
Sensori di sicurezza e allarmi per le principali funzioni, quali: perdita ematica, linea anticoagulante, pressione di prelievo e reinfusione, presenza di bolle d’aria lungo la linea di reinfusione, sensore ed allarme di fine liquidi
Controllo automatico e continuo delle procedure di raccolta con rilevazione in tempo reale di: presenza di bolle d’aria nel circuito, flusso di prelievo inadeguato, segnalazione di eventuali problemi del dispositivo
Controllo continuo in corso di procedura del funzionamento delle pompe peristaltiche e relativi allarmi di malfunzionamento
Guida in linea in lingua italiana o a pittogrammi con presenza di descrizione degli interventi da eseguire in caso di inconvenienti in corso di procedura, comunque la formulazione delle indicazioni non deve lasciare dubbi interpretativi .
Gestione automatica dell’anticoagulante
DIRETTIVE E NORME
Strumentazione e dispositivi monouso dotati di marchio CE e/o alla normativa MD (MDR 745/2017) e classificati come dispositivi ad uso medico
Illimitati interventi su chiamata.
Parti di ricambio/consumo incluse.
Tempo massimo di ripristino funzionalità (risoluzione guasto o disponibilità apparecchiatura sostitutiva) dalla chiamata non superiore a 24 ore solari dal lunedi al sabato
Manutenzioni preventive incluse, secondo modalità e frequenza previste dal fabbricante. Invio da parte della ditta del calendario delle manutenzioni preventive già all’inizio dell’anno solare
La Ditta Aggiudicataria dovrà rendersi disponibile a fornire alla Azienda Sanitaria tutte le informazioni tecniche necessarie per effettuare attività manutentive per consentire un primo intervento alla Ingegneria Clinica fornendo anche i manuali di service post aggiudicazione se richiesto
COMPRESI NELLA FORNITURA
Dispositivi nuovi di fabbrica e di ultima generazione e comprensive di tutti gli accessori e/o moduli hardware e software necessari al funzionamento, fatto salvo le TS
Fornitura di kit monouso sterile, farmaci, soluzione fisiologica, anticoagulante, set ago e materiale di consumo e accessori, nulla escluso al fine del corretto e completo funzionamento durante tutto il periodo di collaudo, dal primo giorno di utilizzo fino alla data di decorrenza di fine contratto di service.
Collegamento con il Sistema Informativo dei Laboratori Trasfusionali (Eliot) delle Aziende Sanitarie in Unione d'acquisto.
A titolo gratuito, tutti i materiali necessari per la corretta e completa messa in funzione dei dispositivi, nulla escluso, compreso il trasporto, la consegna al piano e l’installazione, con ritiro degli imballi a carico dell'aggiucatario.
Prevedere l’eventuale sostituzione (aggiornamento tecnologico), senza oneri aggiuntivi, di una o più TS con modelli almeno equivalenti a quelli previsti in sede di gara, qualora dovessero variare le esigenze degli utilizzatori, anche a seguito di riorganizzazioni interne e/o logistiche.
Prevedere l’eventuale fornitura, alle medesime condizioni di aggiudicazione, di ulteriori TS, nel caso in cui si verifichino aumenti di attività e/o nel caso in cui la dotazione fornita non risulti sufficiente ai carichi di lavoro.
In fase di sostituzione e/o ritiro delle TS installate compresa la cessazione del contratto a qualsiasi titolo, si richiede che i dati presenti all’interno delle TS stessi (anagrafe pazienti, analisi, grafici) sia singoli che aggregati devono essere: - rese disponibile alla Azienda Sanitaria in un formato facilmente importabili in altri sistemi - eliminati dalle TS stesse prima del ritiro della TS documentandolo con apposita certificazione che deve essere approvata dall’Azienda Sanitaria;
In fase di riallocazione delle TS, la Ditta Aggiudicataria dovrà farsi carico di ogni onere relativo al trasferimento nulla escluso, comprensiva l’eventuale ri-calibrazione della TS o qualsiasi altra attività affinchè la TS sia nuovamente utilizzabile a regola d’arte

## Rif. CSA Documentazione da alle
Rif. CSA | Documentazione da allegare suddivisa per specifica cartella | Nome Allegato
6.1 | Allegare il documento di certificazione IVDR-MDR in corso di validità (pena di esclusione) delle singole TS, esplicitando la classe di rischio coerentemente con la destinazione d’uso individuata, specificando eventuali limitazioni d’uso comprensivo dei software annessi. Laddove per una casistica particolare una TS o un software/hardware non fossero certificati in conformità alla normativa vigente, si richiede la motivazione della non avvenuta certificazione; Per le TS non certificate secondo la Regolamento MDR 745/2017, si richiede di fornire la documentazione attestante il rispetto del Regolamento 2024/1860 in materie delle disposizioni transitorie degli MD. | B_Certificazioni
6.2 | Allegare la documentazione di gestione della sicurezza informatica, tipo MDS2 o equivalente. In conformità al quadro normativo vigente in materia di dispositivi medici – Medical Devices Regulation (MDR 2017/745, 2017/746) e alla MDCG 2019-16 “Guidance on Cybersecurity for Medical Devices”, In particolare, in riferimento alla MDCG 2019-16 Rev. 1 e s.m.i. Si precisa che dovranno essere incluse le informazioni relative le misure di cybersecurity garantite; la gestione della sicurezza delle reti e delle comunicazioni e la documentazione di riferimento a disposizione degli operatori sanitari e la relativa modalità di mantenimento durante l’intero ciclo di vita del dispositivo | E_Cybersecurity
6.3 | Allegare la documentazione di gestione della sicurezza informatica, tipo MDS2 o equivalente. In conformità al quadro normativo vigente in materia di dispositivi medici – Medical Devices Regulation (MDR 2017/745, 2017/746) e alla MDCG 2019-16 “Guidance on Cybersecurity for Medical Devices”, In particolare, in riferimento alla MDCG 2019-16 Rev. 1 e s.m.i. Si precisa che dovranno essere incluse le informazioni relative le misure di cybersecurity garantite; la gestione della sicurezza delle reti e delle comunicazioni e la documentazione di riferimento a disposizione degli operatori sanitari e la relativa modalità di mantenimento durante l’intero ciclo di vita del dispositivo | F_Integrazione ELIOT
6.4 | In merito alla “The European Green Deal” in relazione alle TS offerte, si chiede di evidenziare in allegato le politiche che la ditta Partecipante ha attivato e/o è in corso di attivazione, fornendo elementi che attestino le azioni intraprese e i risultati che si vogliono conseguire | H_Green Deal